ОБЛУЧАТЕЛЬ - РЕЦИРКУЛЯТОР  БАКТЕРИЦИДНЫЙ

ОРБПе 5-30

Руководство по использованию

Утверждено  12.04.2021 р.

Версия № 4

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 Вступление …………. …………………………………………………. |  | 3 |
| 2 Назначение …………………………………………………………… |  | 3 |
| 3 Технические характеристики ……… ………………………………. |  | 3 |
| 4 Комплектность …………………………………………………........... |  | 4 |
| 5 Порядок работы ……………………………………………………….. |  | 4 |
| 6 Указания по эксплуатации и правила безопасности ………………. |  | 5 |
| 7 Техническое обслуживание ……………………………………….. |  | 6 |
| 8 Правила транспортирования …..……………………………………… |  | 6 |
| 9 Правила хранения …………………………. ………………………..... |  | 6 |
| 10 Гарантии изготовителя ……………………………………………….. |  | 6 |
| 11 Свидетельство о приемке …………………………………………….... |  | 7 |
| 12 Гарантийный талон.................................................................................... |  | 8 |
| Приложение 1 …………. …………………………………………………. |  | 9 |

ВСТУПЛЕНИЕ

Действующее руководство, совместимое с паспортом и руководством по  использованию является документом, который подтверждает гарантированные изготовителем основные технические параметры и характеристики передвижного бактерицидного облучателя –рециркулятора  ОРБПе 5-30 (далее «рециркулятор»).

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Рециркулятор предназначен  для профилактической санитарно - противоэпидемиологический обработки воздуха как в присутствии, так и отсутствии людей,  с помощью  бактерицидного ультрафиолетового излучения.

Рециркулятор используют как средство, которое снижает уровень распространения инфекционных заболеваний и дополняет обязательное соблюдение правил по устройству и содержанию помещений.

Использование рециркулятора рассчитано на беспрерывную  работу в присутствии людей. Используется в операционных блоках, перевязочных, реанимационных, ожоговых палатах, на станциях переливания крови, в родильных залах. Может использоваться в детских учреждениях, спортивных залах, кинотеатрах, кафе, метро, залах ожидания вокзалов и аэропортов и т.д.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Бактерицидные лампы в рециркуляторе закрыты  корпусом. Вентилятор установлен внизу под углом, что препятствует  всасыванию пыли с пола. Воздух   проходит вдоль ламп, обеззараживается под воздействием бактерицидного излучения, и возвращается в помещение через два вентиляционных отверстия. Рециркулятор укомплектован сенсорным блоком управления с цифрой индикацией.

2.2 Внешний вид рециркулятора представлен на рисунке 1.

2.3 Технические характеристики представлены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование | ОРБПе 5-30 |
| --- | --- |
| Напряжение сети, В | 220 ±10% |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Мощность потребления, не более, Вт | 250 |
| Класс электробезопасности ДСТУ EN 60601-1 | ІІ |
| Выход в рабочий режим, не более, сек. | 30 |
| Источник излучения - лампа бактерицидная мощностью 30 Вт* , шт | 5 |
| Срок службы лампи, ч | 9000 |
| Производительность, м3/ч | 200 |
| Габаритные размеры, не более, мм ширина глубина высота | 450 500 1170 |
| Масса, не более, кг | 22,0 |
| Примечание: Лампа Philips – TUV 30. Допускается использовать другие лампы с аналогичными характеристиками |  |

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В  комплект входят:

Рециркулятор с лампами  в сборе -1 шт.

Руководство по использованию на облучатель-рециркулятор – 1 шт.

4. ПОРЯДОК РАБОТИ

- 4.1 Разблокировать систему фиксации колес, установить рециркулятор в необходимое положения, заблокировать колеса нажав на тормоза.

- 4.2 Рециркулятор подключить к сети через трехполюсную розетку. Если розетка не имеет вывода заземления, соединить корпус рециркулятора с контуром заземления с помощью дополнительного провода.

- 4.3 Таймер рециркулятора программируется па работу от 1 минуты до 24 часов. Индикатор показывает наработку ламп в часах. Внешний вид таймера представлено на рисунке 2.

1) Кнопка задания времени работи рециркулятора  в сторону увеличения;

2) Кнопка задания времени работи  рециркулятора в сторону уменьшения ;                                                               3) Таймер включеный;

4) Время работи ламп в часах;

5) Кнопка запуска таймера;

6) Кнопка остановки таймера;

7) Текущее значение таймера в минутах (формат мм.сс);

8) Таймер выключенный.

- Рисунок 2. Таймер времени

- 5 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Эксплуатация облучателей должна проводиться в соответствии с правилами, указанными в Руководстве по использованию, персоналом, который прошел необходимый инструктаж.

- 5.2 Бактерицидные лампы, отработавшие 9000 часов должны меняться на новые. Для этого необходимо вести учет времени работы ламп. Во время эксплуатации наблюдается снижение бактерицидного потока. Для компенсации необходимо через 1/3 номинального срока горения (3000 часов) увеличивать сначала установленную продолжительность облучения в 1,2 раза, а после 2/3 срока (6000 часов) - в 1,3 раза. Эти данные должны заноситься в журнал.

- 5.3 Замену ламп, устранение неисправностей, очистку от пыли  проводить только при отключенном рециркуляторе.

5.4 Один раз в месяц проводить влажную санитарную обработку поверхностей облучателя 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% раствором синтетического моющего средства и 1% раствора хлорамина.

Разрешается использовать другие дезинфицирующие средства,  утвержденные для дезинфекции поверхностей в учреждениях здравоохранения. После окончания процедуры обязательно вымыть руки с мылом.

Лампы протирать 70% спиртом один раз в неделю, загрязненное стекло колбы лампы значительно снижает бактерицидную эффективность.

- 5.5 В случае разрушения лампы необходимо тщательно удалить остатки ртути резиновой грушей, а место где разбилась лампа, промыть раствором марганцовокислого калия (на 10 л воды 100 г перманганата калия и 50 мл соляной кислоты).

- 6 ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1 Замена лампы.

Для замены лампы необходимо:

-  обесточить облучатель;

- провернуть лампу против часовой стрелки на 90° и  вынуть лампу из ламподержателей;

- вставить новую лампу и провернуть по часовой стрелке на 90°;

- протереть лампу 70% спиртом.

6.2 Преверка технического состояния

Один раз в пол года необходимо проводить проверку технического состояния:

- осмотреть кабель питания – он  не должен иметь разрывов, вилка и розетка не должны  иметь трещин и сколов, штыри вилки не погнуты.

6.3 Проверка параметров электробезопасности проводится 1 раз в год.

Измерение сопротивления изоляции проводят мегомметром до 1000В. При этом сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 МОм.

6.4 Электрическая схема представлена в Приложении 1.

7 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Транспортирование облучателей  проводится в упаковке с соблюдением мер защиты от внешних воздействий.

8 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Температура помещения, в котором хранятся изделия, должна быть в пределах от +5 до +40 ºС и относительной влажности воздуха не более 80% при температуре 25 ºС.

9 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие облучателей требованиям технических условий ТУ У 33.1-32256828-0012005 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

9.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

9.3 В течение гарантийного срока производитель обеспечивает бесплатный ремонт по предъявлению гарантийного талона.

10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Облучатель рециркулятор  бактерицидный  ОРБПе 5-30 заводской номер _______________изготовленный и принятый в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующих технических условий ТУ У 33.1 - 32256828 – 001:2005 и признан годным к эксплуатации.

Ответственный за приемку ________________

М.П.

Дата випуска    «___»  ______________ 20___ р.

НПЧП «Медпромсервис»

г. Полтава

0532-315-890

ГАРАНТИЙНЫЙ  ТАЛОН

На ремонт (замену) в течение  гарантийного срока

Облучатель рециркулятор  бактерицидный  ОРБПе 5-30

Дата выпуска		«___»  ______________ 20___ р.

Приобретен ____________________________________________

(дата, подпись и печать торговой организации)

Введен в эксплуатацию________________________________

(дата, подпись)

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным

предприятием _________________ города___________________

Подпись руководителя___________

и печать ремонтного предприятия

- Подпись руководителя ___________

и печать предприятия владельца

М.П.

- На комплектующие источники  излучения (лампы)

гарантийные  обязательства не распространяются.

Приложение  1

Схема электрическая ОРБПе 5-30